附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件2 ：技术参数要求

| 产水水质 | 符合美国AAMI/ASAIO或透析用水标准及YY0572-2015透析用水标准；符合：中华人民共和国卫生行业标准：WS310.2-2009；反渗透水处理设备符合：GB/T19249-2003标准；软化除盐设计规范：GBJ109-87； |
| --- | --- |
| 二级产水量 | # 900L/H （25℃水温） |
| 离子去除率 | ≥99.9% |
| 细菌病毒去除率 | ≥97% |
| 系统回收率 | ≥70% |
| 系统总功率 | 5KW±10% |
| 工作环境 | 水温5-40℃，相对湿度≤80% |
| 操作压力 | 0.8-1.2Mpa，最高操作压力1.55Mpa |
| 工作电源 | 380V±10% 50-60HZ |
| 系统总功率 | 恒定功率：5KW±10% |
| 水源要求 | 城市自来水,水流量≥3T/H,水压力≥0.15MP |
| 占地要求 | 房间面积要求≥15M2 ,有地漏及防水层处理 |
| 工作方式 | 直供式 |
| 消毒方式 | 自动化学消毒（一键式） |
| 控制方式 | PLC全程控制，可自动或手动运行，液晶触摸屏 |

一、设备性能：

1、前处理配备原水自动增压系统，全自动沙过滤器系统一套，全自动活性炭过滤器系统一套，全自动软化器一套，实现夜间自动反洗再生，延长预处理耗材使用寿命，确保反渗透系统给水安全。

2、反渗透系统一二级直接耦合，二级产水直供病房，采用先进“涡流式”无死腔技术，保障反渗透系统及管路对接无死角死腔，活水透析，水质不受任何污染（有相关技术证明）。

3、反渗透系统具有正反面冲洗，能快速有效地清除膜表层污染，独特内毒素控制技术，抑制膜壳内细菌及内毒素的产生，确保水流在各区域内快速流动，全系统无死腔，死角，并实现夜间自动脉冲冲洗技术。

4、系统自我诊断级报警功能：系统有中文提示故障原因，报警状态等信息，方便诊断，完善的压力，流量，电源及电导超标报警功能。电源缺相、换相保护，无水及低水压保护等功能。

5、采用世界先进智能PLC系统＋触摸屏组合，中文菜单操作，密码保护功能，人机对话界面，可实现拓展IT连接等远程监控功能。

6、采用先进供水系统，直供病房大循环恒压供水，管路对接间采用全自动智能内外光滑焊接达到无死腔、死角，精心设计，杜绝细菌滋生。

- 设备管路系统具备无死腔、无气泡（有相关技术证明）

- 8、先进的纯水、废水回收系统，更高程度提高废水的回收，并将未用完的纯水回收再利用，实现二级浓水零排放，做到高效节约用水，提高水资源的利用率，实现环保能源损耗。

9、控制系统具有全自动应急转换功能，可在控制面板完成独立开启一、二级制水，无需人工操作阀门，自动消毒模式实现一键式操作。

10、生产厂家必须有7*24小时免费服务400电话；响应时间不得大于30分钟

二、设备主要配件：

1、软化系统填充漂莱特树脂。

2、反渗透高压系统采用丹麦格兰富立式多级离心泵CR3-33和CR3-19，陶氏反渗透膜4040。

3、要求采用施耐德电控元件，保证可启动十万次以上。

4、触控显示屏须在7英寸以上；

5、生产厂家有 ISO13485医疗器械管理体系认证、医疗体系认证；

6、主机架材质为304不锈钢，须喷塑绝缘处理，主机管路材质为卫生级不锈钢。

附件3 ：设备配置要求

| 机器名称 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 原水增压 | 原水泵 | 一台 |
|  | 压力感应器 | 一个 |
|  | 压力桶或水流开关 | 1个 |
| 砂滤机 | 玻璃钢砂滤桶 | 1个 |
|  | 石英砂 | 100升 |
|  | 布水器 | 1套 |
|  | 自动控制头 | 1套 |
| 碳滤机 | 玻璃钢碳滤桶 | 1个 |
|  | 高效活性碳 | 50升 |
|  | 布水器 | 1套 |
|  | 自动控制头 | 1套 |
| 软水器 | 玻璃钢过滤桶 | 1个 |
|  | 离子交换树脂 | 125升 |
|  | 布水器 | 1套 |
|  | 自动控制头 | 1套 |
|  | 盐桶 | 1套 |
|  | 压力表 | 7只 |
| 反 渗 透 主 机 | 保安过滤 | 1套 |
|  | 机架 | 1套 |
|  | 进水电磁阀 | 1只 |
|  | 不锈钢平衡腔 | 1只 |
|  | 液位传感 | 1套 |
|  | 低压保护器 | 1套 |
|  | 一级高压泵 | 1套 |
|  | 二级高压泵 | 1套 |
|  | 一级反渗透膜 | 5支 |
|  | 二级反渗透膜 | 3支 |
|  | 不锈钢专利膜外壳（反渗透过滤器） | 8个 |
|  | PLC智能化控制系统 | 1套 |
|  | 触摸系统 | 1套 |
|  | 电控箱 | 1套 |
|  | 压力表 | 4只 |
|  | 废水调节阀 | 2个 |
|  | 冲洗电磁阀 | 1个 |
|  | 管道式流量计 | 2个 |
|  | 管道式流量计 | 2个 |
|  | 电控箱及元器配件 | 1套 |
|  | 电导显示器 | 2套 |
|  | 压力开关 | 1套 |
|  | 压力表 | 4只 |
| 输送部分 | 恒压装置 | 一个 |
|  | 输送管道 | 一批 |