附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：连续性血液净化设备技术要求

全自动化设计，用于各种连续肾替代治疗和液体管理治疗模式。

2) 一般产品特征:

2.1 一体化全自动整合设计，具有以下治疗模式:

2.1.1  SCUF – 缓慢持续超滤

2.1.2  CVVH – 连续静静脉血液滤过

2.1.3  CVVHD – 连续静静脉血液透析

2.1.4  CVVHDF – 连续静静脉血液透析滤过

2.1.5  TPE – 血浆置换

2.1.6  HP – 血液灌流

2.1.7  MARS–肝脏支持治疗

2.2  用户界面友好，并具有以下自动功能:

2.2.1  12英寸彩色TFT-LCD触摸液晶屏，配合内置智能软件更方便使用。

2.2.2  ▲ 全中文操作界面，图文并茂的操作指引。

2.2.3  预充完成后和治疗中每两个小时一次启动自动自检功能，以保障病人安 全。

2.2.4  快速自动预充程序，仅需 5 分钟。

2.2.5 持续、精确的液体平衡管理，4个专用、独立的电子秤分别监控血泵，  血泵前泵，置换液泵，透析液泵和废液泵。

2.2.6  连续记录病人治疗历史高达 90 小时。

2.2.7  治疗历史屏实时显示总滤过量，置换液量，透析液量，血泵前液量和治疗时间，方便记录同时保证病人安全。

2.2.8  主界面连续显示所有治疗参数，包括以图形显示的压力值如，滤器压力降和TMP（跨膜压）。

2.2.9  每个电子秤最大承重11公斤，4个独立电子秤总承重最大44公斤。

2.2.10  多种选项使治疗更灵活：再循环模式、多种型号注射器支架可选、 治疗模式转换无须更换配套耗材。

2.2.11  ▲ 滤器与管路预连接 ，配套滤器选用可清除炎症因子。

2.2.12  低体外循环血量的配套设计

2.2.12.1滤器与管路总容量93ml-189ml；减少影响病人血液动力学稳定性。

2.2.12.2全血管路极大减少血液与空气接触，降低凝血风险，减少血液丢失，有效改善病人对治疗的耐受度。

2.2.13  内置剂量计算器

2.2.13.1 帮助操作者制定治疗处方。

2.2.13.2 内置剂量计算器可实时结算，帮助了解治疗有效性。

2.2.14 自动回血，可预设回血量，回血速度，一键触控，液体管理更精准。

3)  技术必要条件：

3.1 该设备需配有5个独立的泵，分别是血泵、透析液泵、废液泵、置换液泵、 血泵前泵，以满足以下功能：

3.1.1 前稀释置换液补液口前置，最大程度接近病人引血口。

3.1.2支持局部抗凝。例如，枸橼酸抗凝，可使用低浓度枸橼酸盐或高浓度枸橼酸盐；有文献证明有效延长滤器使用寿命，减少护士工作量，降低治疗费用。

3.1.3在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法。

3.2 预置 4个独立高精度电子秤 ，分别是血泵前泵秤、置换液秤、透析液秤、废液秤，保证每种CRRT溶液都有独立的称重系统，更准确，更方便监管；不造成液袋间的相互干扰，减少误报警发生；移动的支撑杆使更换液袋的操作更方便，更人性化；每个支撑杆上的三个挂钩位置均匀分布，使液袋受力均匀，更稳定。

3.3 有5个独立压力检测传感器，分别是废液压力传感器、血液入口压力传感 器、血液回路压力传感器、预留第五个压力传感器以备未来功能扩展后使用。

3.4 ▲ 2个夹管阀 ，用于治疗中前后稀释置换液的转换，使一个配套可以用于所有治疗模式，且模式转换一键触控，不需要拆卸耗材及暂停治疗。

3.5  CVVHDF治疗模式下, 该设备对CRRT溶液的应用灵活性更强，可同时使用乳酸盐透析液和碳酸氢盐溶液。

3.6 报警 (声音提示和灯光提示) 和安全保护系统:

3.6.1更换液袋提示

3.6.2滤器凝血预警

3.6.3静脉压检测

3.6.4超声空气探测器

3.6.5漏血探测器

3.6.6 ▲ 条形码阅读器，可自动识别配套型号、追踪配套使用情况，以及自动设定治疗设定范围。

3.6.7 排气室

3.6.8 独特的排气室设计

3.6.9 低至7ml的容量气泡陷阱，半自动除气、液面调整，无气血界面。

3.6.10 放电圈，使对心电监护的静电干扰降至最低。

3.7 配备有各种对外接口和信息技术:

3.7.1 有2个RS232 接口可实现远程故障处理及网络数据传输。

3.7.2 宽带接口保障对网络的需要。

3.7.3 USB端口支持一次性下载100条治疗数据，方便存储电子数据。

3.8  流速

3.8.1 血泵流速范围在 10毫升到450 毫升/分钟，精度 ±10% 。

3.8.2 置换液流速范围在 0 毫升到 8000 毫升/小时。

3.8.3 透析液流速范围在 0 毫升到 8000 毫升/小时。

3.8.4 血泵前补液泵流速范围在 0 毫升到 4000 毫升/小时。

3.8.5 滤出液和废液流速范围在 0 毫升到 10,000 毫升/小时。

3.9  压力监测范围:

3.9.1 输入压: -250 mmHg 到 +300 mmHg。

3.9.2 回输压: -50 mmHg 到 +350 mmHg。

3.9.3 滤器前压: -50 mmHg 到 +500 mmHg。

3.9.4 废液压: -350 mmHg 到 +50 mmHg。

3.10  设备配置可供连续或者间断输入抗凝剂使用的补液泵。

3.11 肝素泵注射器使用型号20毫升到 50毫升可选。在使用枸橼酸盐进行枸橼 酸抗凝治疗时，肝素泵可作为钙泵直接进行自动化补钙。

3.12 后备电源：支持不间断治疗至少10分钟，断电模式下，血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，血泵前泵，肝素泵均运转。

3.13 ▲底座：附带漏液监测器，监测精度为50ml。严密监测液体平衡，保证治疗的安全性。

3.14 使用血液加温器，不是液体加温器:

3.14.1血液加温器直接为静脉管路中的血液进行加热，可提供最佳的热交换，因此可更有效的维持病人正常体温。

3.14.2液体加温器在从加温器到液体再由液体到血液的热传导过程中，会丢失一定的热量，此外，液体加温器的热交换位置远离静脉回路。

3.14.3 液体加温器在为碳酸氢盐溶液加温时会产生 CO2气体并使血液循环中进入气体激活凝血系统。

3.14.4独立的加温器配置更便于根据选择所需的加温装置以满足不同流速治疗的需要。

3.15 ▲耗材：耗材种类多，针对不同的临床需求，有膜材表面自带肝素抗凝的耗材以及一体化可以吸附内毒素、炎症因子同时支持肾脏功能的耗材。

4) 培训:

4.1  现场机器操作培训及简单设备维护保养培训。

4.2  操作员培训包括CRRT基本知识和故障排除，最少2天。

4.3  每台机器应携带一套操作手册和维修手册。

配置清单

| 序号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 基本性能 1）一体化设计， 六个泵(含1个肝素泵),提供全面治疗方案： SCUF、CVVHD、CVVH、CVVHDF、TPE、HP等 。 2）内置智能操作软件结合特大高清晰彩色液晶触摸屏，中文引导式互动操作界面。 3）自动评估、提示和预警提示滤器凝血,具有数字及曲线图显示功能。 4）全自动快速预充所有管路及滤器。 5) 自动存档5000个报警及治疗参数达90小时。 6）独有的无血气界面静脉壶，抗静电装置及置换液/透析液转换阀门。 7）可持续发展的软件操作系统,可通过存储卡下载并保存治疗资料。 | 1 |
| 2 | 操作手册 | 1 |
| 3 | 维修手册 | 1 |
| 4 | 血液加温仪，33-43℃范围内温度任意可调，最小调整幅度0.5℃ | 1 |
| 5 | 加温套管（内径6.55mm，长度1.69m） | 1 |
| 6 | 加温器支架 | 1 |
| 7 | 血液加温仪使用说明书 | 1 |
| 8 | 血液加温仪维修手册 | 1 |
| 9 | 秤调教套件 | 1 |
| 10 | 碳肾支架 | 1 |
| 11 | 后备电池 | 1 |