附件 1：公司资质要求
1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

    2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。
3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售授权书、产品成交合同（产品成交合同必要提供一年内资料）等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。
附件 2：ABS病床技术参数要求

一、技术参数

产品名称：ABS病床
1、外型尺寸：2100*970*480mm±20MM
2、靠背倾斜角度：75°±5°
3、腿部倾斜角度：40°±5°
4、采用先进工艺制造，各项性能指标均符合国家标准要求，质量可靠、寿命长；
▲5、床面板选用1.0mm厚优质碳钢冷板一次性成型，并带透气孔，保障床垫透气性能良好，一次成型冷轧筋结构设计优良，兼防滑功能，而且是由四块面板组合而成，充分保障床板承受力可达≥250KG不变形；床板除冲压造型设计外，更有加强筋，承载力更高。床板连接件采用优质钢材冲压成型，连接简易，方便拆卸消毒。（提供相关产品的检测报告）
6、床头尾板：床头尾板与床体连接处设有锁定开关，可轻松装卸，可兼做CPR心肺复苏按压板功能，床尾板配备透明亚克力床头卡；床头尾板可抗冲击≥2000N。（提供国家CMA产品检验报告）

7、▲六档铝合金护栏；侧收缩式护栏，防夹手开关设计，整体结构合理、坚固耐用。主体采用优质铝材+优质钢材相组合; 手柄采铝合金压铸件，表面静电粉末喷涂.护栏抗冲击力≥2000N。（提供国家CMA产品检验报告）
8、▲床架整体采用加厚用材30×60×2mm弯型钢管，床体四角采用弯型焊接，质感顺滑流畅，焊缝工整，防止病人碰撞受伤。床体同时四角配备≥90mm直径的防撞脚轮设计，缓冲与碰撞。（提供产品细节实物图）。

9、输液架采用手控伸缩两爪式不锈钢双段设计，操作灵活，调节高度890mm～1600mm，不锈钢材料，轻巧、对称式回钩以满足临床需要。

10、配≥四个引流袋挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物。
11、▲塑钢结合全包式插杆五寸脚轮，强度高、耐磨耐用、静音效果佳、安全性高、具有防尘防缠绕功能，超级聚氨酯，带刹车装置，单轮可承重100KG;（提供相关产品的检测报告）

12、床脚装配应牢固，在加载240kg情况下，起落运转灵活，制动可靠。脚轮转动应灵活、可靠。（提供国家CMA产品检验报告）；
13、摇手：二组ABS摇手采用工程塑料注塑成型，可折叠隐藏，内置铝材传动套管，摇手柄防滑设计，采用两级到位开合设计，避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患；
14、摇杆传动系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能；保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能;摇杆系统耐久性：≥2万转无磨损。（提供国家CMA产品检验报告）；
15、▲床体表面处理：符合医院相关环保检测标准，采用国际先进的粉末静电喷涂及电泳工艺，色泽鲜艳，附着牢固(喷涂附着力 ≥0级，GB T9286-2021色漆和清漆划格试验),通过磷化、酸洗、水洗、氧化渡膜等环保工艺，金属管材内壁及表面底漆保护膜厚度≥0.15mm，提高病床整体的防腐蚀性能。粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料(漆膜)抗菌 性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌(金黄 色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌)抗菌率 均≥99%。
16、▲承载能力(正常状态)：床体静载荷重≥500kg，动态承重≥250kg（提供国家CMA产品检验报告）；

17、背框、腿框在200kg载荷下，起落应均匀平稳，在任意位置停止时，不得有滑落现象。
二、技术参数

产品名称：四折床垫
1、产品规格：L1950xW840xH70MM，材质说明：50mm高密度海棉+20mm天然环保椰棕.

2、外套采用优质帆布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸。
3、环保性能床垫材料中的有害物质(如甲醛、TVOC)含量，符合空气质量合格标准。

▲防霉性能表面防霉等级为0级，能有效防霉。（提供国家CMA产品检验报告）
4、消毒效果物体表面细菌菌落总数≤10cfu/cm²,则视为消毒符合要求效果合格。

▲5、抗菌性能有抗细菌作用。对微生物大肠菌和金黄色葡萄球符合要求菌的抗菌率≥99.2%。抗细菌性能I级。（提供国家CMA产品检验报告）
▲6、燃烧性能符合GB 8624-2012标准的燃烧性能等级B1级.（提供国家CMA产品检验报告）
三、技术参数

产品名称：床头柜

1、产品规格：≥480x480x760mm

2、产品配置：隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物钩4个、餐台板1个、一屉一抽。

3、产品材质：采用ABS进口工程塑料一体注塑成型 ，主门带锁耳，内附隐藏式磁石。

三层结构,上层伸缩餐板,中间超大容量柜,下层为杂物柜类。两侧配置隐蔽式毛巾架及杂物钩。


