附件 1：公司资质要求
1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

    2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。
3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同（产品成交合同必要提供一年内资料）等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。
附件 2：AED体外除颤器技术参数要求
物理规格/性能

设备具备便携把手

抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

防尘防水级别：防尘防水级别IP55

工作温度范围满足-20℃～50℃

工作湿度范围：0%～95%非冷凝（提供所投产品说明书证明）

工作大气压力范围：570hPa～1062hPa

运输、储存温度：-30℃～70℃

符合EN1789急救车标准认证

支持wifi，3G/4G/5G联网功能

除颤性能

采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J。主机尺寸（长×宽×高）≤295mm×210mm×76mm。（提供所投产品说明书证明）

病人阻抗范围：20～300Ω。（提供所投产品说明书证明）

除颤后ECG波形恢复的时间≤2s。（提供所投产品说明书证明）
能量选择范围：成人（100J、150J、170J、200J、300J、360J），小儿：（10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J）

电池

在室温温度环境下，电池待机寿命≥5年

在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗。（提供所投产品说明书证明）

低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电

电极片

自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

操作

可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言

支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式

≥7英寸显示屏，屏幕亮度可根据环境光自动调节

提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片

数据传输和存储

数据传输：支持内置WIFI/4G/5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台 

数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条报警事件；可保存1h抢救现场录音。（提供所投产品说明书证明）

维护与自检

具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

提供设备状态指示灯

机箱要求

采用壁挂式机箱和立地式机柜，可定制外箱颜色和标语。

AED智能管理系统

系统功能：支持AED设备信息维护、监控（自检、定位、报警、预警、位移监测）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，在AED地图上显示相关信息。

系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。

系统管理：要求提供采购人独立的授权管理账号，开放管理权限，支持采购人随时随地通过手机、平板、电脑自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。
配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	中文使用说明书
	1
	本

	3
	快速操作指南
	1
	份

	4
	多功能除颤电极片
	1
	包

	5
	电池
	1
	块

	6
	保修卡
	1
	份




