附件 1：公司资质要求
1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

    2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。
3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同（产品成交合同必要提供一年内资料）等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。
附件 2：气腹机系统技术参数要求

一、技术参数
	序号
	参数
	性能描述

	1
	气体供应
	气瓶和墙式(满足多种墙气接口需求)

	2
	流速范围
	1-45L/min，流速可调

	3
	操作模式
	具备循环滤烟模式和经典模式

	4
	除烟功能
	三档流速选择，最大排烟流量≥17L/min

	5
	充气压力调节
	5mmHg-20mmHg，精度≤±2mmHg

	6
	液晶触摸屏
	触摸屏设计:显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥7英寸。采用多页、中文操作页面，可预设数值，操作简单便捷

	7
	腹部过压声视警报
	压力达到上限值时触发警报声音，且控制面板提示警报信息

	8
	气体供应不足声视警报
	C02气体不足或耗尽时，触发报警声音且控制面板出现提示警报信息。

	9
	除烟功能
	具备

	10
	配套封闭耗材
	一次性穿刺器，具备过滤组件及密封阀

	11
	设备污染检测功能
	设备进液检测防止污染使用交叉感染;

配套耗材组件液位检测避免液体进入设备。

	12
	过滤效率
	配套气体过滤器过滤微粒不小于0.008nm过滤效率达到99.99%。

	13
	标准规范
	具备 NMPA(CFDA)认证:。

	14
	配置
	气腹机主机*1，配套软件*1，气源连接管*1


`


