附件 1：公司资质要求
1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

    2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。
3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同（产品成交合同必要提供一年内资料）等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。
附件 2：熏蒸治疗仪技术参数要求

一、技术参数
电源：AC 220V±10％

电源频率：50Hz±1Hz

输入功率：2000VA

熏蒸温度：常温～（50±3）℃，九档可调

熏蒸温度保护温度：58℃±5℃

清洗水温：常温～（40±3）℃，分三档可调

清洗水温热保护温度：50℃±3℃

座圈温度：35℃±3℃

座圈热保护温度：77℃±5℃

暖风温度：常温～（35±5）℃，分三档可调

暖风热保护温度：95℃±5℃

熏蒸的时间可在1～99分钟范围内调节，连续工作时间不小于8小时

▲熏蒸仪的蒸汽发生器容积≥3000ml，其最大熏蒸量≥650ml/h

清洗流量：0.6-1.1L/min

具有臭氧消毒装置

熏蒸仪的工作噪声应不大于65dB(A计权）

二、性能描述
彩色大屏幕液晶显示屏，全程一键启动,方便快捷,操作直观。
▲加热功率分九档可调，每档控制不同的温度，可根据患者要求调节最适合患者的档位。

▲可根据男女所需，选择各自专用的冲洗功能,也可混合冲洗，并调节合适水温，方便卫生。

具有座圈加热功能，更加贴心设计，提高患者治疗的舒适感。

配有暖风烘干功能，可自由调节吹风的温度，风力柔和，暖风烘干，贴心周到。

配有语音提示功能，操作更加直观。

具有漏电保护功能、加热器防干烧装置，确保临床操作的安全性。

熏蒸仪的蒸汽发生器具有低水位自动保护装置，缺水时自动停止加热。

具有臭氧杀菌功能，避免患者交叉感染，确保治疗安全。

仪器自动化对液体进行加热和保温,大大缩短了病人在预热时的等待时间。
仪器会将最后一次治疗的参数保存下来,作为下次治疗的默认参数,免去了操作人员频繁的操作。
具有单控臭氧消毒功能，便于杀菌避免交叉感染。
具有双重温度保护,在第一重温度保护失效的情况下,第二重温度保护会在温度达到50℃时,切断总电源。
▲采用外置式药液过滤器，过滤药液，防止药渣进入管道，导致管道堵塞。

具有故障自动检测功能，并显示故障信息，并给出指导意见,同时在故障时及时发出提示音，安全可靠。

三、适应症：
痔疮、肛裂、肛瘘、肛周炎、肛周术后康复等肛肠疾病、阴道炎等妇科疾病。

四、配套设备要求：
熏蒸治疗仪主机1台，进水管1根，排水管1根。


