附件 1：公司资质要求
1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

    2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。
3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同（产品成交合同必要提供一年内资料）等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。
附件 2：间歇式气动压力治疗仪技术参数要求
压力范围：1-26kPa（8-200mmHg）可调
▲气泵流量≥ 17 L/min（需提供相应材料进行证明）
▲压力显示单位：可选kPa与mmHg两种压力显示单位

治疗时间：1-1080min可调，并支持不间断治疗；支持以键盘输入方式完成治疗时间设置
静脉再充盈时间（即充气间歇时间）：5-70s可调

▲压力持续时间：0-20s可调

输出控制方式：支持左右侧双路同时充、放气，也支持双路交替充、放气

▲最大充气腔数：具有12个电磁阀，至多可同时充气12腔气囊
气囊结构：重复性气囊采用层叠式拉链套筒设计，实现无压力死角，保证静脉血单向回流
▲气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）等不少于25款气囊（具有一类医疗器械备案凭证），可应用于多种临床使用场景
具有不小于7寸彩色液晶触摸显示屏，运行时支持治疗模式、治疗压力、治疗时间、剩余时间、实时压力、实时加压部位等同屏显示，方便过程监控
▲具有蓝牙通信功能：可通过蓝牙配对，实时监测患者脉率和血氧饱和度，且可通过设置如血氧、脉率上下限，方便治疗过程中对患者健康数据的监控
▲具有与VTE防治管理系统进行无线和有线两种联网功能
操作系统：中、英文操作系统，一键切换

屏幕亮度：1-10级可调，方便不同光线条件下的操作
治疗部位动态显示功能：未治疗部位常灭显示，已治疗部位常亮显示，正在治疗部位闪烁显示

治疗部位选择功能：具有完整人形躯干图，且与卧床患者角度一致、可加压部位选择与实际连接气囊腔数一致，方便临床操作

治疗模式：内部固化模式≥12种，其中包括持续加压、梯度持续加压、序贯加压、蠕动加压等标准治疗模式，及自定义治疗模式，并可排列组合拓展≥100种治疗模式，满足更多临床患者的不同治疗需求

梯度压力范围：1-20mmHg可调
单腔零压力功能：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，保证创面位置零压力，确保使用安全

智能记忆功能：对治疗过程中调节的参数，设备可自动记忆该参数，在每次开机使用中自动使用该参数

安全提示功能：具有系统高压、欠压、脱落等安全提示功能，并且通过屏幕弹窗和提示音双重提示
具有独立泄压功能：压力达到阈值时、突然断电或中断治疗时，泄压装置自动泄压，避免对病人意外伤害
▲内置锂电池：内置7800mAh锂电池；锂电池供电情况下，设置最高压力时仪器可连续使用不小于4小时，方便患者转运
锁屏功能：治疗过程中具有锁屏功能，治疗参数不可调整，防止治疗过程中误操作对患者产生意外伤害
搭配移动台车，方便移动治疗需求
具有单人使用气囊（有一类医疗器械备案凭证）
使用期限：10年

间歇式气动压力治疗仪配置清单

1
主机1台
2
电源线1条
3
保险管2条
4
合格证/保修卡1份
5
使用说明书1份
6
六联导气管组件2套
7
重复性六腔腿套2套
8
重复性六腔腿套内衬10个


